DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (EETT)

ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III PARA LA UPS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE PAMPAS TAYACAJA – HUANCAVELICA

- OFICINA O ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO.

UPS EMERGENCIA – SHOCK TRAUMA.

- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PAMPAS TAYACAJA – HUANCAVELICA.

- FINALIDAD PÚBLICA.

El área de EMERGENCIA Y SHOCK TRAUMA requiere la adquisición de AMBULANCIA TIPO III para garantizar el traslado de pacientes a hospitales de mayor capacidad resolutiva de la UPSS EMERGENCIA del Hospital de Pampas.

- ANTECEDENTES.

La UPSS Emergencia Y Shock Trauma del Hospital de Pampas tiene como objetivo la atención del traslado de pacientes de cualquier grupo etáreo de forma oportuna, eficiente, humanizado y de calidad, traslados hacia hospitales de mayor capacidad resolutiva contribuyendo a reducir la morbilidad y mortalidad de los pacientes durante su traslado. Al ser un hospital referencial, que recibe pacientes mayormente de las áreas rurales y alejadas de la provincia de Tayacaja y Churcampa, y que no cuenta con todas las especialidades, por lo que se requiere contar con la ambulancia tipo III que permita el traslado de manera oportuna y en condiciones adecuadas, no solo por los beneficios fisiológicos, sino también condiciones óptimas para el personal médico y de enfermería que serán responsables del traslado.

- OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.

- Objetivo General: Garantizar la adquisición de la AMBULANCIA TIPO III del Hospital de Pampas

- ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR.

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | UNIDAD | AMBULANCIA TIPO III - EQUIPAMIENTO |

  - CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

| A01 | VEHICULO ORIGINAL DE FABRICA PARA TRASLADO SEGURO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO INESTABLES, PERSONAS ENFERMAS O HERIDAS. CON EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE ALTA POTENCIA PARA BRINDAR CONFORT Y CONDICIONES OPTIMAS PARA EL PACIENTE Y PERSONALDE SALUD QUE ACOMPAÑE AL PACIENTE CON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA AQUE ASEGUREN UN AUXILIO MECANICO EN CASO DE EVENTOS FORTUITOS PARA CON LA AMBULANCIA. |
| --- | --- |
|  | CARACTERISTICAS GENERALES |
| B01 | AÑO MODELO: MINIMO 2025 |
| B02 | CONDICION: NUEVO |
| B03 | CARROCERIA: ORIGINAL DE FABRICA TIPO PANEL , MINIBUS O PASAJEROS, ENSAMBLADA EN CONJUNTO CON CHASIS O CARROCERIA COMPACTA, SISTEMA DE SUSPENSION, SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA DE FRENOS ORIGINALES Y DE FABRICA. |
| B04 | CAPACIDAD PARA TRASNPORTE DE 5 OCUPANTES INCLUIDO EL CONDUCTOR Y EQUIPO MEDICO. |
| C | MOTOR: MINIMO DE 4 CILINDROS CON TRUBO DIESEL, TURBO INTERCOOLER POTENCIA: NO MNEOS 110 HP CILINDRADA: 2000 C.C. COMBUSTIBLE: DIESEL NORMA DE EMISIONES: MINIMO EURO IV SISTEMA DE INYECCION ES EL ENCARGADO DE DOSIFICAR Y DAR PRESION AL COMBUSTIBLE POR INYECCION DIRECTA |
| C01 | SISTEMA DE REFRIGERACION ENFRIADO POR LIQUIDO DE REFRIGERANTE QUE CUMPLE LA FUNCIÓN DE ELIMINAR EL CALOR GENERADO EN EL MOTOR Y POR OTRO LADO MANTENERLO A LA TEMPERATURA IDEAL PARA QUE LOS LUBRICANTES NO PIERDAN SUS CARACTERÍSTICAS. PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE FIEL CUMPLIMIENTO |
| C02 | SISTEMA DE LUBRICACION FUNCIÓN PRINCIPAL ES EVITAR EL DESGASTE DE LOS ELEMENTOS DEL MOTOR DEBIDO A SU CONTINUO ROZAMIENTO. |
| C03 | SISTEMA DE TRANSMISION: TRACCION: POSTERIOR, 4X2 TRACCION PERMANENTE EN UN EJE DE RUEDAS TRANSMISION: MECANICA. NUMERO DE VELOCIDADES: CINCO (05) VELOCIDADES HACIA DELANTE COMO MÍNIMO, MÁS UNO (01) RETROCESO. |
| C04 | SISTEMA DE DIRECCION: HIDRÁULICA, SERVO ASISTIDO, ASISTIDO ELÉCTRICAMENTE, ELECTRO MECÁNICA ASISTIDA O ASISTENCIA ELECTROHIDRÁULICA VARIABLE. TIMÓN: LADO IZQUIERDO, ORIGINAL DE FÁBRICA. |
| C05 | SISTEMA DE FRENOS: HIDRAULICO (ABS) O DE MEJOR TECNOLOGIA FRENOS DELANTEROS: DISCOS VENTILADOS. FRENOS POSTERIORES: DISCOS SOLIDOS O TAMBORES. FRENO DE ESTACIONAMIENTO O DE EMERGENCIA |
| C06 | SISTEMA DE SUSPENSION: SUSPENSION DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON BARRA ESTABILIZADORA O MCPHERSON, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN, MUELLE TRANSVERSAL PARABÓLICO INDEPENDIENTE. (ESPECIFICAR EL QUE OFRECEN). SUSPENSIÓN POSTERIOR: EJERÍGIDO O INDEPENDIENTE, CON MUELLES SEMIELIPTICOS O RESORTES RÍGIDO MUELLES PARABÓLICOS, AMBOS LADOS. AMORTIGUADORES DELANTEROS Y POSTERIORES: CON GAS O SOLO HIDRÁULICOS Y/O MUELLES PARABÓLICOS RÍGIDOS, AMBOS LADOS. |
| C07 | RUEDAS Y NEUMATICOS: DIÁMETRO DEL ARO: DE ACERO NO MENOR DE 16 PULGADAS TIPO DE NEUMÁTICOS: RADIALES AT DE TAMAÑO NO MENOR A 215/65 R16 MATERIAL DEL ARO: DE ALEACIÓN O ACERO. LLANTADEREPUESTO: LLANTACONARO CON IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS, UBICADA EN LA PARTE EXTERIOR DE LA CABINA MEDICA CON SEGURO INCORPORADO. |
| C08 | SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ BATERÍAS: 12 VOLTIOS, ORIGINAL, SELLADAS DE LIBRE MANTENIMIENTO. FAROS DELANTEROS: LED O HALÓGENOS DE ALTA Y BAJA FAROS POSTERIORES: LED O HALÓGENOS SISTEMA DE CARGA: ALTERNADOR DE 12V/80ª O MAYOR. DE FÁBRICA CON CAPACIDAD QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE SERÁN INSTALADOS EN LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA. EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LOS COMPONENTES DEBERÁ SER INMUNES A LA INTERFERENCIAS DERIVADAS POR EL ACCIONAMIENTO DEL RADIO TRANSMISOR. |
| C09 | ESCAPE: ESCAPE DE GASES: LA EXPULSIÓN DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN DEBEN ESTAR UBICADOS DE TAL FORMA QUE NO INGRESEN A LA CABINA MÉDICA CUANDO TENGAN LAS PUERTAS ABIERTAS Y EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA TOMA DE AIRE ACONDICIONADO O DUCTOS DE VENTILACIÓN. |
| C10 | CAPACIDAD DE CARGA Y PESO: CAPACIDAD DE CARGA (CARGA ÚTIL DE LA UNIDAD MENOS EL PESO DE LA CABINA TOTALMENTE EQUIPADA): CARGA MÁXIMA QUE PUEDE TRANSPORTAR UN VEHÍCULO (PERSONAS) SIN QUE EXCEDA EL PESO BRUTO VEHICULAR INDICADO POR EL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR DE LA UNIDAD. PESO BRUTO VEHICULAR (PBV): PESO TOTAL DEL VEHÍCULO DETERMINADO POR EL FABRICANTE, QUE INCLUYE LA TARA DEL VEHÍCULO MÁS LA CARGA ÚTIL CON LA CABINA DE ATENCIÓN TOTALMENTE EQUIPADA, PASAJEROS Y COMBUSTIBLE. PESO NETO: PESO EN VACÍO DEL VEHÍCULO DETERMINADO POR EL FABRICANTE INCLUYENDO LA CABINA MEDICA TOTALMENTE EQUIPADA. |
| D | DISEÑO DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN DISEÑO: COMPARTIMIENTO SEPARADO CON LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA, COMUNICADAS ENTRE SÍ POR VENTANAS FIJAS HERMÉTICAS. LA AMBULANCIA TENDRÁ INSTALADO UN INTERCOMUNICADOR DE MANOS LIBRES QUE PERMITE LA COMUNICACIÓN (AUDITIVA Y VISUAL) ENTRE LA CABINA DE CONDUCCIÓN Y LA CABINA MÉDICA. ESPECIFICAR EL INTERCOMUNICADOR A INSTALAR. |
| D01 | COMPONENTES DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN ASIENTOS DELANTEROS: DOS (02) ASIENTOS TIPO BUTACA CON ESPALDA REGULABLE SEPARADOS (PILOTO/PASAJERO) O TIPO BUTACA PARA EL PILOTO Y TIPO BANCA PARA EL COPILOTO Y UN ACOMPAÑANTE. ERGONÓMICOS ORIGINAL DE FÁBRICA CINTURONES DE SEGURIDAD: DOS (02) PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, ORIGINALES DE USO AUTOMOTRIZ DE TRES PUNTOS. SISTEMA DE SEGURIDAD: JAULA ANTIVUELCO CERTIFICADA AIRBAG: DOS (02) COMO MÍNIMO, INSTALADAS TANTO PARA PILOTO Y COPILOTO ELEVALUNAS: ELECTRICOS SISTEMA DE AUDIO: RADIO AM/FM/USB/BLUETOOTH CON DOS PARLANTES. APERTURA DE PUERTAS: CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO CENTRALIZADO CAMARA DE RETROCESO INCORPORADO EQUIPODECOMUNICACIÓN:01EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN MÓVIL VHF DE 45WATTS SINTONIZADO CON LA CENTRAL DE SU BASE DE OPERACIONES (INCLUYE LA COMUNICACIÓN PORTÁTIL DE 02 HANDYS). EQUIPODECOMUNICACIÓN:01EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN MÓVIL HF, ANTENA SINTONIZADA CON LA CENTRAL DE SU BASE DE OPERACIONES. |
| D02 | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: TIPO DUAL (FRÍO/CALOR) AUTOMÁTICO O MANUAL, INDEPENDIENTE PARA LA CABINA DEL CONDUCTOR Y DE ATENCIÓN MÉDICA. ASÍ MISMO, ÉSTA ÚLTIMA DEBE CONTAR CON INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE. |
| D03 | TABLERO DE INSTRUMENTOS DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN VELOCÍMETRO CON ODÓMETRO EN KM. TACÓMETRO MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE MEDIDOR DE TEMPERATURA O LUZ DE TESTIGO DE TEMPERATURA MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE PRESIÓN DE ACEITE. MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE CARGA DE BATERÍA INDICADOR DE LUCES DIRECCIONALES |
| E | DISEÑO DE LA CABINA DE ATENCION MÉDICA LA CABINA DEBERÁ CONTAR CON ADECUADA CALIDAD EN SUS ACABADOS Y CONTARÁ CON UN ESPACIO PARA ALOJAR COMO MÍNIMO A UN (01) PACIENTE EN CAMILLA Y AL PERSONAL DE ATENCIÓN (03) SENTADOS, CON LA SUFICIENTE LIBERTAD PARA REALIZAR MANIOBRAS QUE SE REQUIEREN PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE. DEBE SER HERMÉTICA AL INGRESO DE LÍQUIDOS Y RUIDOS. |
| E01 | DIMENSIONES INTERNAS LARGO: NO MENOR DE 230 CM. ANCHO: NO MENOR DE 170 CM. ALTO: NO MENOR DE 160 CM. (NORMA LEGAL R.M. Nº 953- 2006/MINSA). EL POSTOR DEBERÁ INDICAR DE MANERA PRECISA LAS MEDIDAS DE LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA OFERTADA, INCLUIR UN GRÁFICO DE LAS DIMENSIONES. |
| E02 | TABLERO DE INSTRUMENTOS DE LA CABINA DE CONDUCCION |
|  | TACÓMETRO |
|  | MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE |
|  | MEDIDOR DE TEMPERATURA O LUZ DE TESTIGO DE TEMPERATURA |
|  | MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE PRESIÓN DE ACEITE. |
|  | MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE CARGA DE BATERÍA |
|  | INDICADOR DE LUCES DIRECCIONALES |
|  | Velocímetro con Odómetro en Km. |
| E03 | DISEÑO ESTRUCTURALDE LA CABINA |
|  | - ESTRUCTURA Y ENVOLVENTES: EL DISEÑO DEBERÁ RESPETAR EL PERFIL AERODINÁMICO DEL VEHÍCULO, CENTRO DE GRAVEDAD Y EQUILIBRIO. LA SUSPENSIÓN DEBERÁ ESTAR GARANTIZADA Y ACORDE A LAS DIMENSIONES Y PESO DE LA CABINA SANITARIA; DEBIENDO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES Y ACREDITACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD INTERNACIONAL Y/O NACIONAL. - PARED INTERNA: DEBE ESTAR RECUBIERTO CON MATERIAL SINTÉTICO, CON UN RETARDO AL FUEGO, COMO MÍNIMODE100MM/MIN, DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO, SIN POROSIDADES, IMPERMEABLE, LAVABLE, UNIFORME Y CONTINUA DE COLOR CLARO. - PUERTA DE ACCESO: LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA DEBE TENER 2 PUERTAS TRASERAS VERTICALES DE CIERRE HERMÉTICO Y UNA PUERTA LATERAL DESLIZANTE. CON VENTANA - VIDRIO TEMPLADO. - SUPERFICIE INTERIOR: NO DEBE PRESENTAR ARISTAS SALIENTES, NI CORTANTES, RECUBIERTO CON MATERIAL IMPERMEABLE, LAVABLES, RETARDANTE AL FUEGO, ANTIPARASITARIO, ANTI HONGO Y QUE NO SEA AFECTADO POR LOS DESINFECTANTES DE USO HABITUAL. - PISO: DE MATERIAL SINTÉTICO, PLANO, RETARDANTE AL FUEGO, LAVABLE, SIN OBSTÁCULOS NI DEFORMACIONES, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE AL DESGASTE, CON RECUBRIMIENTO FINAL DE UNA SOLA PIEZA, SIN COSTURAS, SIN UNIONES. CAMILLA INSTALADA SOBRE EL PISO DEL VEHÍCULO EN EL ESPACIO LIBRE AL LADO DEL MUEBLE DE GAVETAS. CON DOBLE SISTEMA DE FIJACIÓN: UNO DIRECTAMENTE AL PISO Y OTRO VERTICAL DE TOMA LATERAL A LA CAMILLA; SU DESPLAZAMIENTO DEBERÁ SER LINEAL Y DIRECTO SIN OBSTÁCULOS NI SISTEMA DE RIELES. ESPACIO LIBRE NO MENOR DE 0.30M ENTRE LA CAMILLA Y EL LUGAR DONDE SE SIENTA EL PERSONAL ASISTENCIAL. EQUIPOS INSTALADOS DE MANERA SEGURA Y CON DISPOSITIVOS ANTIVIBRATORIOS Y DE FÁCIL ACCESO Y MANIPULACIÓN; PERMITIENDO ADEMÁS SER RETIRADOS DEL VEHÍCULO EN SACO DE NECESIDAD DE USO FUERA DE ÉL. - SISTEMAS DE PROTECCIÓN: (ANTI-VUELCO) QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LOS PASAJEROS EN CASO DE VUELCO. - SEÑALÉTICA EN EXTERIORES: COLORES, DISEÑOS, DISTINTIVOS, ACORDE A LA NORMA N.T.S.Nº051-MINSA/OGDN-V.01YALOSSOLICITADOS POR LA INSTITUCIÓN; EL DISEÑO DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL SERÁ PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD OPORTUNAMENTE AL PROPONENTE ADJUDICADO. DEBERÁ UTILIZAR PINTURA SINTÉTICA REFLECTIVA PARA ESTOS FINES. - SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL: TRES (3) TOMAS EMPOTRADAS MÍNIMO, UNA CERCANA A LA CABECERA DEL PACIENTE, LA SEGUNDA AL LADO DEL VENTILADOR MECÁNICO Y OTRA DE EMERGENCIA, CON UN COMPARTIMIENTO ADAPTADO, CON PUERTA PLEGABLE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN VERTICAL, PARA ALOJAR UNA (01) BALÓN DE OXÍGENO MEDICINAL DE ALUMINIO TIPO M265 COMO MÍNIMO, SIN PÉRDIDA DE SUMINISTRO CON SUS ACCESORIOS DE USO MEDICINAL (MANIFOLD, REGULADOR, FLUXÓMETROS, VÁLVULAS, CONECTORES Y MANGUERAS) DEBIDAMENTE NORMALIZADOS. INCLUYE BOTELLA DE OXÍGENO. - A NIVEL DEL TECHO, TENDRÁ INSTALADO UN PASAMANO Y DISPOSITIVO PORTA SUERO CON DESPLAZAMIENTO PARALELO RESPECTO A LA CAMILLA PORTÁTIL Y SOPORTE PARA BOMBA DE INFUSIÓN. - VENTANAS DE VIDRIOS TEMPLADOS Y PAVONADOS - SISTEMAS ADICIONALES DE SEGURIDAD: EXTINTORES Y PASAMANOS SOBRE LAS PUERTAS E INTERIOR DE LA CABINA MÉDICA. |
| E04 | AISLAMIENTO PARA EVITAR EL RUIDO - TIPO DE AISLAMIENTO: TERMICO Y ACUSTICO EN PARED INTERNA, RETARDANTE AL FUEGO. - RUIDO INTERNO HASTA UN MÁXIMO DE 80 DECIBELES EN CABINA DE ATENCIÓN EN TODO MOMENTO (R.M. Nº 830-2012/MINSA). |
| E05 | SISTEMA ELECTRICO DE LA ATENCION MEDICA - SISTEMA ELÉCTRICO: TOTALMENTE INDEPENDIENTE DEL VEHÍCULO BASE CON BATERÍA. - BATERÍA: DE 12 VDC / 100 AMP - HR. COMO MÍNIMO, DEDICADA CONECTADA AL SISTEMA DE CARGA DE LA UNIDAD MÓVIL - TABLERO: TABLERO DE FUSIBLES DE FÁCIL ACCESO. CADA CIRCUITO DEBE SER INDEPENDIENTE, TENER SU PROPIA PROTECCIÓN Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN. (LEYENDA) - CONVERTIDOR: UN CONVERTIDOR DE ONDA SENOIDAL PURA 12VDC/220VAC, POTENCIA 2000 WATTS DE FÁBRICA MÍNIMO - TOMACORRIENTES: CUATRO (04) UNIDADES DE 220V AC Y CUATRO (04) UNIDADES DE 12VDC, PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS, LA TOMA CORRIENTE DE DIFERENTES TENSIONES NO DEBEN SER INTERCAMBIABLES. UN TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN EXTERNA QUE PERMITA LA CARGA DE LOS EQUIPOS Y BATERÍAS DESDE UNA FUENTE 220V. CABLEDEALIMENTACIÓNDE12VDC, CANALIZADO, PROTEGIDO Y CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA, RESISTENTE A LA IGNICIÓN Y LIBRE DE HALÓGENOS. |
|  | MOBILIARIO INCORPORADO A LA CABINA DE ATENCIÓN MEDICA - UN (01) GABINETE EMPOTRADO Y SUJETO AL INTERIOR DEL VEHÍCULO COLOCADA DE EXTREMO A EXTREMO EN LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD CON ESTANTERÍA EN MATERIAL SINTÉTICO O ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO SINTÉTICO, DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO, SIN POROSIDADES, RÍGIDO, CON BORDES ROMOS O REDONDEADOS, IMPERMEABLE DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN, NO MAYOR 0.30M. DE ANCHO, PARA GUARDAR ORDENADAMENTE EQUIPOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS. CON PUERTAS TRANSPARENTES, RESISTENTE A LOS GOLPES. - UN (01) GABINETE-ASIENTO, LONGITUDINAL TIPO CAJÓN, UBICADO AL LADO OPUESTO DE LA CAMILLA, (LADO DERECHO) CON COLCHONETA CON CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR UN PACIENTE ACOSTADO O TRES SENTADOS CON CINTURONES DE SEGURIDAD, TAPIZ IMPERMEABLE DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN, TAPA REBATIBLE, NO MAYOR 0.30M. DE ANCHO Y CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPOS VARIOS, CON BORDES EXTERIORES ROMOS O REDONDEADOS. (LA TABLA DE INMOVILIZACIÓN ESTARÁ UBICADA DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE). - ASIENTO GIRATORIO TIPO AUTOMOTRIZ CON CABEZAL PARA PERSONAL ASISTENCIAL (01) UBICADO EN CABECERA DEL A UBICACIÓN DE LA CAMILLA O AL LADO IZQUIERDO DE ESTA. CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, APOYO DE CABEZA. ACOLCHADO, TAPIZ LAVABLE, ERGONÓMICO. - DOS (02) LÁMPARAS CLÍNICAS DE TECHO MOVIBLE Y GRADUABLE DE LUZ BLANCA, LED O DICROICO PARA EXAMEN DEL PACIENTE. |
| F | ACCESORIOS EXTERIOR DE AMBULANCIA - UNA (01) BARRA DE LUCES DE TECHO TIPO BANDERA DE CUATRO ELEMENTOS, DE LUZ ESTROBOSCÓPICA CON LEDS Y ALTA VOZ PARA INTEMPERIE DE 100 WATTS. - UNA (01) SIRENA ELECTRÓNICA DE 100 WATTS DE SALIDA CON MEGÁFONO, DOS TONOS COMO MÍNIMO Y FUNCIÓN DE MANOS LIBRES. - SEIS (06) DISPOSITIVOS DE LUCES PERIMETRALES ESTROBOSCÓPICAS. - DOS (02) FAROS DE LUZ HALÓGENA O LED MULTIDIRECCIONAL, INSTALADOS A AMBOS LADOS DE CABINA. - DOS (02) FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS DE MÍNIMO 100 WATTS C/U. - UN (01) JUEGO DE TRIÁNGULOS DE PELIGRO. ACCESORIOS INTERIOR: - DOS (02) EXTINTORES: (01) EXTINTOR DE PQS Y UN (01) EXTINTOR DE CO2; RECARGABLES DE 2 KILOS COMO MÍNIMO, CON SISTEMA DE ANCLAJE AUTOMOTRIZ DE FÁCIL RETIRO Y MANIPULACIÓN. - MICAS ANTI-IMPACTO PARA VENTANAS LATERALES Y POSTERIORES CON ESPESOR NO MENOR DE 12 MICRAS. HERRAMIENTAS BÁSICAS: - UNA GATA TIPO LAGARTO HIDRÁULICA DE 3 TN. - UN CABLE DE REMOLQUE TIPO ESLINGA CON DISTANCIA NO MENOR DE 3 METROS Y GROSOR QUE GARANTICE EL ADECUADO REMOLQUE DEL VEHÍCULO OFERTADO. - UN CABLE DE EMERGENCIA DE BATERÍA. - UN FARO DE LUZ PORTÁTIL CON ALIMENTACIÓN DESDE EL ENCENDEDOR. - LLAVE DE RUEDAS EN CRUZ. - DESARMADOR PLANO 10 PULGADAS - DESARMADOR ESTRELLA 10 PULGADAS - UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS PARA MECÁNICA DE 8 MM A 19 MM. SEIS PIEZAS MÍNIMO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD. - UN JUEGO DE LLAVES DE DADOS PARA MECÁNICA CON PALANCA, MILIMÉTRICAS DE 8MM A 19MM. SEIS PIEZAS MÍNIMO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD. - UN RATCHET, UNA PALANCA Y UNA EXTENSIÓN DE DADO DE ENCASTRE (2 TAMAÑOS MÍNIMO DE DADO) - DOS LLAVES FRANCESAS DE 8 Y 12". - DOS ALICATES: UNO DE PRESIÓN Y UNO DE CORTE DE 8" - MEDIDOR DE PRESIÓN DE LLANTAS. EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE COMUNICACIÓN - INTERCOMUNICADOR ENTRE LA CABINA DE CONDUCCIÓN Y CABINA MÉDICA. ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA. - INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA: EL CUAL CONTARÁ CON 02 CÁMARAS IMPERMEABLES ANTI VIBRATORIAS, UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: CÁMARA 01: SE INSTALARÁ EN EL TECHO EXTERIOR DE LA CABINA MÉDICA, QUE PERMITA VISUALIZAR EL INGRESO DEL PACIENTE. CÁMARA02: SE INSTALARÁ EN EL TECHO DE LA PARTE DELANTERA DE LA AMBULANCIA, QUE PERMITA VISUALIZAR Y GRABAR EL EXTERIOR MEDIANTE UNA ESTACIÓN DE GRABACIÓN A RESOLUCIÓN DE 720P POR COMPRESIÓN H.264, QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO EN UN DISCO DURO DE ANTI VIBRACIÓN Y GRABACIÓN DE TARJETA SD, CON UN ALMACENAMIENTO DE HASTA 02 TB. - SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL (GPS): CON SERVICIO CUBIERTO POR DOCE (12) MESES. EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO ENTREGARÁ UNA DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE INSTALACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO PREVIA A LA RECEPCIÓN DE LA AMBULANCIA Y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO EN UN PLAZO NO MAYOR DE LOS TREINTA (30) DÍAS POSTERIORES DE CANCELADO EL PAGO, INCLUYENDO: - AUTORIZACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE MONITOREO. - COPIA DE HOMOLOGACIÓN DE LOS EQUIPOS EN EL MTC. - COPIA DE QUE EL PROVEEDOR DE EQUIPOS (GPS) Y SERVICIOS ES UN PRESTADOR INSCRITO EN EL MTC DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL TUO DE LA LEY DEL MTC. - COMO MÍNIMO 03 AÑOS DE GARANTÍA. |
| F01 | DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR - DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD DE MODIFICACIÓN, MONTAJE Y FABRICACIÓN DE ACUERDO AL ART.78DELD.S.021-2020 DEL MTC (OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS PARA EMITIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE VEHÍCULOS). SE ENTREGARÁ EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. - EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EL POSTOR ENTREGARÁ UNA DECLARACIÓN JURADA DEL AÑO MODELO DEL VEHÍCULO Y AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO, DONDE EL POSTOR SE COMPROMETE A PRESENTAR COPIA DE LA DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (DUA) AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA AMBULANCIA. - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PARA CABINA MÉDICA, EQUIPAMIENTO MÉDICO Y PARTE MECÁNICA DE AMBULANCIA) DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD. - UN (01) MANUAL DE USUARIO Y UN (01) MANUAL TÉCNICO, DE FUNCIONAMIENTO EN ESPAÑOL O TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL ORIGINAL CERTIFICADO. SE ENTREGARÁ AL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA. - UN (01) CD/DVD/USB DE VIDEO DE CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN A MODO USUARIO Y TÉCNICO. SE ENTREGARÁ AL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA. |
| F02 | PROTOCOLO DE PRUEBAS E INSPECCION TECNICA DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III MODELO DE PROTOCOLO DE PRUEBA DE OPERATIVIDAD, POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, QUE INCLUYA: - PRUEBA DE VUELCO Y DESLIZAMIENTO. - PRUEBA DE CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA. - PRUEBA DE SUSPENSIÓN (EN CASO SE HAYA HECHO EL REFORZAMIENTO). - PRUEBA DE PESO. - PRUEBA OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN SOLICITADOS, SEGÚN LAS FRECUENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD. - INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE OXÍGENO. - CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE DE LA CABINA MÉDICA. - INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO E ILUMINACIÓN. - INSTALACIÓN Y SOPORTE DE EQUIPOS BIOMÉDICOS. - MATERIALES Y CONDICIONES FÍSICAS DE LA CABINA O COMPARTIMIENTO DEL PACIENTE. PROTOCOLO DE PRUEBAS E INSPECCION TECNICA DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO III MODELO DE PROTOCOLO DE PRUEBA DE OPERATIVIDAD, POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, QUE INCLUYA: - PRUEBA DE VUELCO Y DESLIZAMIENTO. - PRUEBA DE CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA. - PRUEBA DE SUSPENSIÓN (EN CASO SE HAYA HECHO EL REFORZAMIENTO). - PRUEBA DE PESO. - PRUEBA OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN SOLICITADOS, SEGÚN LAS FRECUENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD. - INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE OXÍGENO. - CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE DE LA CABINA MÉDICA. - INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO E ILUMINACIÓN. - INSTALACIÓN Y SOPORTE DE EQUIPOS BIOMÉDICOS. - MATERIALES Y CONDICIONES FÍSICAS DE LA CABINA O COMPARTIMIENTO DEL PACIENTE. COMPROMISO DE CAPACITACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA, MEDIANTE EL CUAL SE COMPROMETE A REALIZAR UNA CAPACITACIÓN PARA PILOTOS Y PERSONAL DE SALUD, NO MENOR A 16HORAS (SE COORDINARÁ OPORTUNAMENTE CON EL ÁREA USUARIA), ASÍ MISMO SE COMPROMETE A REALIZAR DIEZ (10) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS COMO MÍNIMO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, EN CONCORDANCIA CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PRESENTADO (H03), Y BRINDARÁ SOPORTE TÉCNICO PERMANENTE DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA Y LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS. CABE PRECISAR QUE LA CAPACITACIÓN, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y EL SOPORTE TÉCNICO NO DEMANDARÁN COSTO ADICIONAL A LA INSTITUCIÓN. |
| F01 | GARANTIA DEL EQUIPO REQUERIDO SOLICTADO ES DE 24 MESES |

EQUIPO BIOMEDICO PARA AMBULANCIA TIPO III

| EQUIPO BIOMEDICO PARA AMBULANCIA TIPO III |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |
| FAMILIA |  | EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA AMBULANCIA |
| DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DEL EQUIPAMIENTO EN SALUD |  | EQUIPAMIENTO PARA LA AMBULANCIA URBANA TIPO III (TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON DISPOSITIVOS PARA LA INSTALACIÓN DE MANERA SEGURA, ANTIVIBRATORIA, DE FÁCIL ACCESO Y MANIPULACIÓN, QUE PERMITA UN BLOQUEO Y DESBLOQUEO INMEDIATO, PARA SER RETIRADO DEL VEHÍCULO EN CASO DE NECESIDAD DE USO FUERA DE ÉL, INCLUYENDO SU IDENTIFICACIÓN) |
| CÓDIGO DEL BIEN |  | V - 003 |
| AÑO DE FABRICACIÓN |  | 2025 |
| ASPIRADOR DE SECRECIONES |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES Y FLUÍDOS DE PACIENTES TRANSPORTADOS |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES PORTATIL, CON PRESIÓN REGULABLE DE 0 A 560 MMHG A MÁS (msnm), FRASCO DE POLICARBONATO, Y/O POLIPROPILENO CON ESCALA DE MEDIDA DE 1L., RECIPIENTE CON TAPA, FUNCIONAMIENTO A BATERÍA |
|  | B02 | CON FILTRO ANTIBACTERIANO |
|  | B03 | CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINÚA DE 20LPM O MAS |
|  | B04 | CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA REBOSE O SOBRE FLUJO. |
|  | B05 | VACUÓMETRO CON REGULADOR DE POTENCIA DE SUCCIÓN |
| C. ACCESORIOS | C01 | DIEZ CÁNULAS DE SUCCIÓN ADULTOS |
|  | C02 | DIEZ CÁNULAS DE SUCCIÓN PEDIÁTRICAS. |
|  | C03 | DIEZ CÁNULAS DE SUCCIÓN NEONATAL |
|  | C04 | DIEZ FILTROS ANTIBACTERIANOS. |
|  | C05 | UNO (01) FRASCO POLICARBONATO, Y/O POLIPROPILENO CON ESCALA DE MEDIDA DE 1L., RECIPIENTE CON TAPA. |
|  | C06 | MALETA DE TRANSPORTE |
|  | C07 | CON SOPORTE BASE PARA EL EQUIPO, CON SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA QUE PERMITA UN BLOQUEO, DESBLOQUEO INMEDIATO DEL EQUIPO Y TRANSPORTE. |
| D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA EN LA CABINA MÉDICA DE LA AMBULANCIA. |
|  | D02 | CON BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA Y AUTONOMÍA MÍNIMA DE 60 MINUTOS COMO MINIMO. |

|  | D03 | APTO PARA FUNCIONAMIENTO CON RED ELÉCTRICA DE 220 VAC/60HZ. |
| --- | --- | --- |
| E. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO | E01 | COMO MINIMO, DOS (02) AÑOS DE GARANTIA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD. |
| BALÓN DE OXÍGENO |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: BALON DE OXIGENO UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA USO EN PACIENTES QUE REQUIERAN PARA SU TRASLADO OXIGENOTERAPIA. |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | BALON DE OXIGENO FIJO |  |
|  | B01 | BALON DE OXIGENO FIJO CON TRASEGADOR PARA CARGA DE OXIGENO CON MANOMETRO PARA VALVULAS (CGA-540 - CGA-540) |
|  | B02 | BALON DE OXIGENO CUYA CAPACIDAD SEA DE 7500 litros A MAS, LLENADO A 6 M3 COMO MÍNIMO |
|  | B03 | PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO DE TODAS LAS TOMAS DE LA CABINA MÉDICA DE LA AMBULANCIA. |
|  | B04 | MATERIAL DE ALUMINIO, INSTALADO DE MANERA VERTICAL EN LA CABINA MÉDICA. |
|  | B05 | CON VÁLVULA DE TIPO CGA-540 |
|  | B06 | CON MANÓMETRO DE OXIGENO DE 0 A 2500 PSI O MÁS, CON SALIDA REGULADA A 50 PSI PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA. |
|  | B07 | TRES FLUJOMETROS DE 0 A 15 LPM, PARA LAS TOMAS DE LA CABINA MÉDICA DE LA AMBULANCIA. |
|  | B08 | TRES HUMIDIFICADORES REUSABLES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. |
|  | B09 | DIEZ (10) MASCARILLAS DE RESERVORIOS CON ELASTICOS CON SUS RESPECTIVOS TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE ADULTO. |
|  | B10 | DIEZ (10) MASCARILLAS DE RESERVORIOS CON ELASTICOS CON SUS RESPECTIVOS TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. |
|  | B11 | DIEZ (10) MASCARILLAS DE RESERVORIOS CON ELASTICOS CON SUS RESPECTIVOS TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE INFANTE. |
|  | B12 | PRUEBA HIDROSTATICA Y PRESIÓN DE SERVICIO GRABADA EN EL LOMO DEL BALÓN DE OXÍGENO, EN BAJO RELIEVE. |
|  | BALON DE OXIGENO PORTÁTIL |  |
|  | B13 | BALON DE OXIGENO PORTATIL CON TRASEGADOR PARA CARGA DE OXIGENO CON MANOMETRO PARA VALVULAS (CGA-540 - CGA-870) PARA CARGA DE OXÍGENO |
|  | B14 | CAPACIDAD 660 LTS A MAS. |
|  | B15 | MATERIAL ALUMINIO TIPO E |
|  | B16 | PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO DURANTE EL TRASLADO EN CAMILLA FUERA DE LA AMBULANCIA. |
|  | B17 | CON VÁLVULA TIPO CGA-870. |
|  | B18 | REGULADOR CON MANÓMETRO. |
|  | B19 | CON FLUJÓMETRO. |
|  | B20 | UN (01) HUMIDIFICADOR REUSABLE, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. |
|  | B21 | DIEZ (10) MASCARILLAS DE RESERVORIOS CON ELASTICOS CON SUS RESPECTIVOS TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE ADULTO. |
|  | B22 | DIEZ (10) MASCARILLAS DE RESERVORIOS CON ELASTICOS CON SUS RESPECTIVOS TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE PEDIÁTRICO. |
|  | B23 | DIEZ (10) MASCARILLAS DE RESERVORIOS CON ELASTICOS CON SUS RESPECTIVOS TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE INFANTE. |
|  | B24 | PRUEBA HIDROSTATICA Y PRESIÓN DE SERVICIO GRABADA EN EL LOMO DEL BALÓN DE OXÍGENO, EN BAJO RELIEVE. |
| C. OTROS | C01 | CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA CADA BALÓN DE OXÍGENO. |
|  | C02 | 02 TRASEGADORES PARA CARGA DE OXÍGENO (CGA 540 – CGA540) Y (CGA 540 – CGA 870) |
| CAMILLA TELESCÓPICA |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: CAMILLA TELESCÓPICA UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA Y AÉREAS PRE HOSPITALARIAS Y HOSPITALARIAS |  |
|  | B01 | CAMILLA TELESCÓPICA PARA TRABAJO PESADO TIPO X |
|  | B02 | ESTRUCTURA EN ALUMINIO |
|  | B03 | DEBE PERMITIR COMO MÍNIMO TRES POSICIONES: UNA POSICIÓN ALTA O ARRIBA, UNA POSICIÓN BAJA O AL PISO Y UNA POSICIÓN INTERMEDIA QUE FACILITE LA CARGA Y DESCARGA DEL PACIENTE. |
|  | B04 | EL TABLERO QUE SOPORTA AL PACIENTE DEBE SER EN POLIETILENO Y/O MEJOR MATERIAL Y DEBE PERMITIR UNA FÁCIL LIMPIEZA |
|  | B05 | DEBE TENER 4 RUEDAS UN DIÁMETRO NO MENOR A 15 CM, DOS DE ELLAS DEBERÁN GIRAR 360°. |
|  | B06 | DEBE INCLUIR UN SISTEMA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS |
|  | B07 | DEBE TENER CON DOS RUEDAS EN LA PARTE ANTERIOR QUE PERMITAN EL INGRESO FÁCIL A LA AMBULANCIA |
|  | B08 | RESPALDAR PLANO PARA SOPORTE RPC O SHOCK |
|  | B09 | DEBE TENER DOS MECANISMOS DE ACCIÓN O MANIJAS, QUE AL ACCIONARLAS PERMITAN PLEGAR LAS PATAS DE LA CAMILLA DE FORMA INDEPENDIENTE |
|  | B10 | CON SISTEMA DE RUEDAS ADICIONALES PARA SUBIR LA CAMILLA A LA AMBULANCIA |

|  | B11 | DOS (02) BARANDAS LATERALES, DESLIZABLES, PLEGABLES O RECTRACTILES. |
| --- | --- | --- |
|  | B12 | EN LA CABECERA O RESPALDAR DEBE PERMITIR ELEVARSE EN VARIAS POSICIONES EN UN RANGO ENTRE 0º A 70º COMO MÍNIMO |
|  | B13 | POSICIÓN INVERTIDA PARA ATENCIÓN DE PARTOS |
|  |  | LA CAMILLA DEBE TENER LAS SIGUIENTES DIMENSIONES APROX: |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B14 | - LARGO ENTRE 196 A 200 CM. - ANCHO ENTRE 56 A 60 CM. |
|  | B15 | CAPACIDAD DE CARGA ESTATICA DE 300KGS Y 150KGS DE CARGA DINAMICA |
|  | B16 | DEBERÁ GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL PACIENTE EN CUALQUIER ALTURA Y POSICIÓN. |
|  | B17 | LA CAMILLA DEBERÁ SER FABRICADA CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES. PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DEL FABRICANTE. |
|  | B18 | EL SISTEMA DE ANCLAJE Y CAMILLA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES UNE EN 1865-1:2015, UNDE EN 1789:2014 O SAE J3027 CON DOBLE SISTEMA DE FIJACION: UNO DIRECTAMENTE AL PISO Y OTRO VERTICAL DE TOMA LATERAL A LA CAMILLA; SIN SISTEMAS DE RIELES. PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EL OFERTANTE DEBERÁ APORTAR EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD INDICANDO EL CUMPLIMIENTO, MÉTODO DEL TEST CON SU RESPECTIVO NÚMERO DE REPORTE. |
|  | B19 | ESPALDAR AJUSTABLE EN AL MENOS CINCO POSICIONES Y/O HASTA 75° COMO MINIMO, CON ACTIVACION NEUMATICA O HIDRAULICA. |
|  | LA CAMILLA DEBERÁ INCLUIR |  |
|  | B20 | COLCHÓN CON UN GROSOR NO MENOR A 9 CM SIN COSTURAS. (NO SE ACEPTARÁN COLCHONES CON CIERRE MEDIANTE CREMALLERA (ZIPPER) O COSTURAS, PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA) |
|  | B21 | TRES CINTURONES DE DOS PUNTOS CON HEBILLA METÁLICA |
|  | B22 | PORTA SUERO PLEGABLE TIPO TELESCOPICO. |
|  | B23 | PORTA BALON FIJO Y/O PORTATIL DE OXIGENO PARA TIPO E |
| CHALECO DE EXTRICACIÓN |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: CHALECO DE EXTRICACIÓN UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA USO DE PACIENTES CON TRAUMA MÚLTIPLE |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | QUE PERMITA USO SIMULTÁNEO DE COLLARÍN CERVICAL. |
|  | B02 | CAPACIDAD DE INMOVILIZAR COLUMNA VERTEBRAL. |
|  | B03 | REFORZADO CON VARILLAS. |
|  | B04 | TRANSPARENTE A LOS RAYOS X. |
|  | B05 | MATERIAL POLIVINILO LAVABLE, REFORZADO Y REUSABLE. |
|  | B06 | USO EN PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y EMBARAZADAS. |
| C. ACCESORIOS | C01 | BOLSA DE TRASLADO CON ASA. |
|  | C02 | CORREAS CODIFICADAS POR COLOR CON CLIP DE SEGURIDAD. |
|  | C03 | ALMOHADA PARA NUCA |
|  | C04 | BANDA PARA NUCA Y BARBILLA |
| ESTETOSCOPIO ADULTO |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: ESTETOSCOPIO ADULTO UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA DETECCIÓN DE RUÍDOS CARDIACOS Y PULMONARES |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | EMPAQUE O ENVASE PARA EL EQUIPO. |
|  | B02 | CAPSULA DE ACERO INOXIDABLE. |
|  | B03 | DE DOBLE CAMPANA. |
|  | B04 | ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA. |
|  | B05 | CAMPANA Y DIAFRAGMA PARA PACIENTES ADULTOS. |
|  | B06 | BORDES DE LAS CAMPANAS RECUBIERTAS DE JEBE. |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B07 | DIAFRAGMA QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE AMPLIO RANGO DE FRECUENCIAS (SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA) CAPACIDAD DE REGISTRAR FRECUENCIAS DE 20 HZ A 1500 HZ. |
|  | B08 | TUBULADURAS MOLDEADAS JUNTAS (DOS TUBOS EN UN SOLO DISEÑO), LA CUAL NO DEBE PERMITIR FROTAMIENTO DE ESTAS TUBULADURAS. |
|  | B09 | OLIVAS SUAVES ADAPTABLES A LA APERTURA DEL PABELLÓN AURICULAR. |
| C. ACCESORIOS | C01 | REPUESTOS DE OLIVA (MÍNIMO DOS PARES) Y DIAFRAGMA |
| ESTETOSCOPIO PEDIATRICO |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: ESTETOSCOPIO PEDIATRICO UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA DETECCIÓN DE RUÍDOS CARDIACOS Y PULMONARES |  |
|  | B01 | EMPAQUE O ENVASE PARA EL EQUIPO. |
|  | B02 | CAPSULA DE ACERO INOXIDABLE. |
|  | B03 | DE DOBLE CAMPANA. |
|  | B04 | ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA. |
|  | B05 | CAMPANA Y DIAFRAGMA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS. |

| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B06 | BORDES DE LAS CAMPANAS RECUBIERTAS DE JEBE. |
| --- | --- | --- |
|  | B07 | DIAFRAGMA QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE AMPLIO RANGO DE FRECUENCIAS (SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA) CAPACIDAD DE REGISTRAR FRECUENCIAS DE 20 HZ A 1500 HZ. |
|  | B08 | TUBULADURAS MOLDEADAS JUNTAS (DOS TUBOS EN UN SOLO DISEÑO), LA CUAL NO DEBE PERMITIR FROTAMIENTO DE ESTAS TUBULADURAS. |
|  | B09 | OLIVAS SUAVES ADAPTABLES A LA APERTURA DEL PABELLÓN AURICULAR. |
| C. ACCESORIOS | C01 | REPUESTOS DE OLIVA (MÍNIMO DOS PARES) Y DIAFRAGMA |
| FÉRULAS |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: FÉRULAS UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA USO DE PACIENTES QUE HAN SUFRIDO LESIONES MUSCULO-ESQUELÉTICAS Y QUE REQUIEREN INMOVILIZACIÓN DE LAS EXTREMIDADES |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | RÍGIDA CON ALMA FLEXIBLE. |
|  | B02 | DE MATERIAL NO ABSORBENTE, LAVABLE, IMPERMEABLE A FLUIDOS Y SECRECIONES. |
|  | B03 | SISTEMA DE FIJACIÓN O SUJECIÓN POR VELCRO. |
|  | B04 | UN JUEGO DE FÉRULAS ADULTO – PEDIÁTRICO DE 5 UNIDADES (FÉRULA DE PIERNA, FÉRULA DE BRAZO, FÉRULA DE ANTEBRAZO, FÉRULA DE MUÑECA, FÉRULA DE COLOR/TOBILLO). |
|  | B05 | NO DEBE TENER VÁLVULAS, BOMBAS. |
|  | B06 | CON BOLSA DE TRANSPORTE. |
| LINTERNA PARA EXÁMEN CLÍNICO |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: LINTERNA PARA EXÁMEN CLÍNICO UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | UTILIZADO PARA ILUMINACIÓN EN ZONAS DE TRATAMIENTO |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | CON CLIP TIPO LAPICERO. |
|  | B02 | PARA USO MÉDICO. |
|  | B03 | MANGO A PILAS. |
|  | B04 | BATERÍAS RECARGABLES INCLUIDAS |
| C. ACCESORIOS | C01 | UN JUEGO DE BATERÍAS DE REPUESTO. |
|  | C02 | UNA (01) LÁMPARA DE REPUESTO. |
|  | C03 | UN CARGADOR DE BATERÍAS |
| MALETÍN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: MALETIN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA USO EN PACIENTES CON PARO RESPIRATORIO Y/O ALTERACIONES OXIGENATORIAS O VENTILATORIAS. |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | MALETÍN DISEÑADO PARA EMERGENCIAS, COMPLETAMENTE RÍGIDO, DE MATERIAL SINTÉTICO, LAVABLE, RESISTENTE Y LIGERO, SISTEMA QUE GUARDE LOS COMPONENTES DE MANERA ORDENADA. |
|  | B02 | PORTÁTIL, RESISTENTE A GOLPES, CAÍDAS Y USO CONSTANTE, DURABLE, QUE ALBERGUE LA TOTALIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS. |
|  | B03 | DOS ORIFICIOS PARA SEGURO. |
|  | B04 | SEGURO DOBLE GOLPE. |
|  | B05 | ASA GIRATORIA 180° |
|  | B06 | DEBE ACONDICIONARSE A TODOS LOS COMPONENTES SOLICITADOS LIBREMENTE PARA NO DAÑARSE ENTRE SI, SEGÚN NORMA TÉCNICA N° 051-MINSA/OGDN. |
|  | CONTENIDO DEL MALETIN: |  |
|  | B07 | RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTOS: - BOLSA DE SILICONA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CAPACIDAD MAYOR DE 1200 ML. - DOS MASCARILLAS PARA PACIENTES ADULTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. - VÁLVULA DE PACIENTE Y VÁLVULA PEEP REGULABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. - BOLSA DE RESERVORIO DE OXIGENO NO MENOR DE 2000 CC. COMO MÍNIMO. |
|  | B08 | RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO: - BOLSA DE SILICONA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR A 450 ML. Y MENOR A 1000 ML. - DOS MASCARILLAS PARA PACIENTES PEDIATRICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. - VÁLVULA DE PACIENTE Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF) ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. - BOLSA DE RESERVORIO DE OXIGENO NO MENOR DE 2000 CC. |
|  | B09 | RESUCITADOR MANUAL NEONATAL: - BOLSA DE SILICONA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MENOR A 450 ML. - DOS MASCARILLAS PARA PACIENTES NEONATALES DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. - VÁLVULA DE PACIENTE Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF) ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. - BOLSA DE RESERVORIO DE OXIGENO NO MENOR DE 2000 CC. |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B10 | LARINGOSCOPIO CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, LÁMPARA DE XENÓN O LED, CON HOJAS DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES TAMAÑOS REUSABLES Y AUTOCLAVABLES.- HOJA TIPO MACINTOSH: 0, 1, 2, 3, 4, 5. CADA HOJA CON SU RESPECTIVA FIBRA OPTICA.- HOJAS TIPO MILLER: 00, 0, 1, 2, 3, 4. CADA HOJA CON SU RESPECTIVA FIBRA OPTICA- UN (01) MANGO, PILAS, BATERIA RECARGABLE Y ESTUCHES |
|  | B11 | SET DE TUBOS OROFARÍNGEOS TIPO MAYO DE DIFERENTES TAMAÑOS DESDE EL N° 00 AL N° 5. |
|  | B12 | DOS (02) TUBOS TIPO OBTURADOR ESOFÁGICO PARA ADULTOS, CUATRO (04) TUBOS ENDOTRAQUEALES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, CUATRO (04) TUBOS ENDOTRAQUEALES PARA PACIENTES ADULTOS, DOS (02) GUÍAS REUSABLES. |
|  | B13 | SET DE TUBOS NASOFARÍNGEOS PREFORMADOS DE DIFERENTES TAMAÑOS DESDE EL N° 2.5 AL N°6. |
|  | B14 | SET DE TUBOS OROTRAQUEALES DE DIFERENTES TAMAÑOS DESDE EL N° 2.5 AL N° 9. |
|  | B15 | CINCO (05) MASCARAS LARÍNGEAS DESCARTABLES, DIFERENTES TAMAÑOS. |
|  | B16 | UNA PINZA TIPO MAGILL DE 17 CM. APROX |
|  | B17 | UNA PINZA TIPO MAGILL DE 25 CM. APROX |
|  | B18 | UN BALON DE ALUMINIO PARA OXIGENO PORTÁTIL CON REGULADOR Y FLUJÓMETRO TIPO M-9, PARA SER TRANSPORTADO DENTRO DEL MALETÍN. |
|  | B19 | DEPRESOR LINGUAL BUCHWALD DE ACERO QUIRÚRGICO. |
|  | B20 | LOS EQUIPOS DEBEN CONTAR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE, DE CORRESPONDER. |
| SET DE COLLARINES CERVICALES |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: SET DE COLLARINES CERVICALES UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA LA INMOVILIZACIÓN DE LA COLUMNA CERVICAL EN PACIENTES CON TRAUMA |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | TRES (03) TAMAÑOS REGULABLES COMO MÍNIMO, ADULTO ESTÁNDAR, PEDIÁTRICO, E INFANTE ESTÁNDAR. |
|  | B02 | CON ORIFICIO PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA. |
|  | B03 | RÍGIDO CON CUBIERTA PLÁSTICA PARCIAL. |
|  | B04 | TIRA DE VELCRO O CIERRE REGULABLE. |
|  | B05 | APOYO MENTONIANO Y OCCIPITAL |
| MALETÍN DE MEDICAMENTOS |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: MALETIN DE MEDICAMENTOS UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | CONTENDRÁ MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA EN PACIENTES. |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | CIERRE HERMÉTICO A PRUEBA DE GOLPES Y POLVO CON COMPARTIMIENTOS PARA SUSTANCIAS CONTROLADAS. |
|  | B02 | APERTURA INTERNA DE FÁCIL MANEJO. |
|  | B03 | CON DOBLE PESTILLO DE SEGURIDAD |
|  | B04 | TAPA SUPERIOR CON ABERTURA A 180° |
|  | B05 | DEBE ACONDICIONARSE A TODOS LOS INSUMOS SOLICITADOS SEGÚN NORMA TÉCNICA N° 051-MINSA/OGDN. |
| C. CONTENIDO DEL MALETÍN | C01 | DEBE ALBERGAR COMO MÍNIMO LOS MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES INDICADOS EN LA NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 051-MINSA/OGDN-V0.1. (NO INCLUYE MEDICAMENTOS CONTROLADOS) |
| TABLA RÍGIDA ESPINAL ADULTO - PEDIÁTRICO |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: TABLA RÍGIDA ESPINAL ADULTO Y PEDIÁTRICO INTEGRADO (DOS EN UNO) UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIAS Y AÉREAS PRE HOSPITALARIAS Y HOSPITALARIAS |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | EQUIPO USADO EN AMBULANCIA USADAS PARA LEVANTAR AL PACIENTE Y TRASLADARLO A UNA CAMILLA DE TRANSPORTE |
|  | B02 | MATERIAL DE POLIETILENO Y/O POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD |
|  | B03 | TRASLUCIDO A LOS RAYOS X |
|  | B04 | DIMENSIÓN APROXIMADA DE LA TABLA ESPINAL LARGO APROX. 72 PULGADAS POR ANCHO APROX. 18 PULGADAS. NÚMERO DE ASAS 14. |
|  | B05 | DIMENSIÓN APROX. DE TABLA PEDIÁTRICA LARGO APROX. 47 PULGADAS, POR ANCHO APROX. 13 PULGADAS, NUMERO DE ASAS 10. |
|  | B06 | PESO DE LA TABLA ESPINAL COMPLETA APROX. 9 KG. |
|  | B07 | GROSOR APROX. 2.5 PULGADAS |
|  | B08 | CAPACIDAD DE CARGA MAYOR O IGUAL A 150 KG ADULTO |
|  | B09 | UN (01) INMOVILIZADOR DE CABEZA DE ESPUMA, CON ORIFICIOS LATERALES, ESPECIALMENTE TRATADO PARA SER IMPREMIABLE A SANGRE Y LÍQUIDOS CORPORALES, LAVABLE, RESISTENTE Y CON SUJETADORES REGULABLES DE CINTA VELCRO |
|  | C01 | TRES (03) CORREAS DE SUJECION O MAS |

|  | C02 | UNA (01) CORREA TIPO ARAÑA (SPIDER STRAP) CON INMOVILIZADOR DE MANOS VELCRO. |
| --- | --- | --- |

| TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO ANALÓGICO O TIPO RELOJ, QUE PERMITE VISUALIZAR LOS VALORES EN MMHG. CON EXACTITUD DE 5 MM HG, PROTEGIDO POR VIDRIO O PLÁSTICO RESISTENTE, ADECUADAMENTE CALIBRADO. |
|  | B02 | MANÓMETRO DE PRESIÓN NO ADHERIDO AL BRAZALETE CON ESCALA DE LECTURA DE 0 A 300 MM HG. |
|  | B03 | DOS BRAZALETES DE TELA REUSABLES CON SUJETADOR TIPO VELCRO: - UNO (01) PARA PACIENTE ADULTO: TALLA GRANDE - UNO (01) PARA PACIENTE ADULTO: TALLA ESTÁNDAR |
|  | B04 | PERILLA DE GOMA. |
|  | B05 | VÁLVULA DE AJUSTE FINO |
|  | B06 | PIEZAS RECAMBIABLES |
|  | B07 | ESTUCHE PARA TRASLADO Y PROTECCIÓN. |
| TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO ANALÓGICO O TIPO RELOJ, QUE PERMITE VISUALIZAR LOS VALORES EN MMHG. CON EXACTITUD DE 5 MM HG, PROTEGIDO POR VIDRIO O PLÁSTICO RESISTENTE, ADECUADAMENTE CALIBRADO. |
|  | B02 | MANÓMETRO DE PRESIÓN NO ADHERIDO AL BRAZALETE CON ESCALA DE LECTURA DE 0 A 300 MM HG. |
|  | B03 | DOS BRAZALETES DE TELA REUSABLES CON SUJETADOR TIPO VELCRO: - UNO (01) PARA PACIENTE PEDIÁTRICO - UNO (01) PARA PACIENTE INFANTE |
|  | B04 | PERILLA DE GOMA. |
|  | B05 | VÁLVULA DE AJUSTE FINO |
|  | B06 | PIEZAS RECAMBIABLES |
|  | B07 | ESTUCHE PARA TRASLADO Y PROTECCIÓN. |
| OXÍMETRO DE PULSO |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: OXÍMETRO DE PULSO TIPO MESA UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA EL MONITOREO NO INVASIVO CONTINUO DEL GRADO DE SATURACIÓN FUNCIONAL DE OXÍGENO EN LA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2) Y LA FRECUENCIA DE PULSO |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL. |
|  | B02 | RANGO DE LECTURA DE SATURACIÓN DE OXIGENO DE 15% A 99% o INTERVALO MAYOR |
|  | B03 | RANGO DE FRECUENCIA DE PULSO DE 30 A 220 o INTERVALO MAYOR |
|  | B04 | CON ALARMAS DE SPO2 ALTO Y BAJO |
|  | B05 | CON ALARMAS DE FRECUENCIA DE PULSACIONES ALTO Y BAJO |
|  | B06 | SENSOR REUSABLE DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO |
|  | B07 | SENSOR REUSABLE PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO. |
|  | B08 | SENSOR REUSABLE PARA NEONATOS SIN RESORTE O PINZAS DE SUJECIÓN QUE PUEDAN DAÑAR AL NEONATO, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO. |
| C. ACCESORIOS | C01 | CON SOPORTE BASE PARA EL EQUIPO, CON SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA QUE PERMITA UN BLOQUEO, DESBLOQUEO INMEDIATO DEL EQUIPO Y TRANSPORTE. |
| D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA EN LA CABINA MÉDICA DE LA AMBULANCIA. |
|  | D02 | CON BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA Y AUTONOMÍA MÍNIMA DE 06 HORAS, COMO MINIMO. |
|  | D03 | APTO PARA FUNCIONAMIENTO CON RED ELÉCTRICA DE 220 VAC/60HZ. |
| E. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO | E01 | COMO MINIMO, DOS (02) AÑOS DE GARANTIA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD. |
| F. OTROS | F01 | EL EQUIPO DEBE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE |
|  | F02 | CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA |
| MONITOR DESFIBRILADOR PORTÁTIL |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: MONITOR DESFIBRILADOR PORTÁTIL UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: TODO EL DÍA |  |  |

| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA LA VIGILANCIA CONTINUA O PERIODICA DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN A TRAVÉS DE PALAS O UNOS ELECTRODOS ADHESIVOS SITUADOS EN LA SUPERFICIE O TORSO DE UN PACIENTE |  |
| --- | --- | --- |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | PORTATIL PESO TOTAL (NO INCLUIDO BATERIA) 7 KG O MENOR |
|  | B02 | DESFIBRILACION FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA |
|  | B03 | TIEMPO DE CARGA MENOR A 8 SEG A 200J COMO MINIMO CON BATERIA CARGADA |
|  | B04 | DESFIBRILADOR DE MODO DEA (DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTICA) |
|  | B05 | PORTATIL CON ASA DE TRANSPORTE |
|  | B06 | CON PANTALLA LCD DONDE SE VISUALIZA EL ESTADO DE LOS PARCHES, ESTADO DE LA BATERIA Y DEL EQUIPO |
|  | B07 | CON DETECCION AUTOMATICA DEL PROCEDIMIENTO RCP, CON AVISOS DE VOZ EN ESPAÑOL QUE GUIE AL USUARIO EN EL PROTOCOLO DE RESCATE |
|  | B08 | BOTON DE INFORMACION QUE PERMITE ESTABLECER EL MODO DE RCP Y COMPROBAR SI HAY ERRORES (OPCIONAL) |
|  | B09 | INDICADORES DE ESTADO DE LA BATERIA Y DE LOS PARCHES DESECHABLES |
|  | B10 | SELECTOR DE CARGA EN EL PANEL DEL EQUIPO HASTA 200 JOULE O MAS VALORES DE SELECCIÓN. 2-200 J O RANGO MAS AMPLIO. |
|  | B11 | CON PROTOCOLO DE RCP PRE CONFIGURADOS, MINIMO CONTARA CON TECNOLOGIA DE DETECCION DE FRECUENCIA |
|  | B12 | RITMOS DESFIBRILABLES MINIMO DEBE RECONOCER FIBRILACION VENTRICULAR CON AMPLITUDES Y TAQUICARDIA VENTRICULAR DESCRIPCION DE ACUERDO AL FABRICANTE |
| C. COMPONENTES | PANTALLA |  |
|  | C01 | LCD, TFT, A COLOR Y/O MONOCROMATICO CON TAMAÑO DE 7.0” MINIMO. |
|  | C02 | GRAFICA DE ONDA ECG Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA |
|  | C03 | VISUALIZACION DEL VALOR NUMERICO DE LA ENERGIA SELECCIONADA O LIBERADA |
|  | ELECTROCARDIOGRAMA |  |
|  | C04 | ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE CABLE DE PACIENTE |
|  | C05 | ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE PALETAS DE DESFIBRILACION |
|  | C06 | SELECCIÓN DE DERIVACIONES NIMIMO PALAS (ALMOHADILLAS) I, II, III, aVR,aVL,aVF. |
|  | C07 | RANGO DE LA FRECUENCIA CARDIACA DE 20 O MENOR - 299 BPM O MAYOR |
|  | C08 | ALARMA PARA LA FRECUENCIA CARDIACA |
|  | C09 | AMPLITUD: 3 ONDAS COMO MINIMO (Amplitud referencial: 5, 10, 40 mm/mV |
|  | C10 | VELOCIDAD: 3 VELOCIDADES COMO MINIMO (Velocidad Referencial 12.5, 25, 50 MM/SEG). |
|  | C11 | IMPEDANCIA DE ENTRADA MAYOR 20 OHM |
|  | C12 | RECHAZO EN MODO COMUN (CMRR) MAYOR 90 – 95 DB. |
|  | REGISTRADOR |  |
|  | C13 | TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TERMICO |
|  | C14 | CAPACIDAD PARA PAPEL MINIMO DE 50MM |
|  | C15 | REGISTRO DE ECG Y EVENTOS |
|  | C16 | VELOCIDAD DE PAPEL MAYOR O IGUAL A 25MM/S |
| D. ACCESORIOS | D01 | UN (01) CABLE CONECTOR DE PARCHE PARA MANOS LIBRES |
|  | D02 | CINCO (05) PARCHE DE DESFIBRILACION ADULTO |
|  | D03 | UN (01) CABLE TRONCAL CON RAMAL DEBEN ASEGURAR EL REGISTRO DE 3 A 5 DERIVACIONES SOLICITADAS COMO MINIMO |
|  | D04 | CIEN (100) ELECTRODOS TIPO BROCHE DESECHABLES ADULTO |
|  | D05 | CINCO (05) FRASCOS DE GEL ELECTROCONDUCTOR DE 250 ML |
|  | D06 | CINCO (05) ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE |
|  | D07 | UNO (01) CABLE DE ALIMENTACION AC: 100 -230 VAC |
|  | D08 | UNO (01) CABLE DE ALIMENTACION DC: 11 A 16 VDC |
|  | D09 | SOPORTE BASE PARA EQUIPO CON SISTEMA DE LIBERACION RAPIDA QUE PERMITA UN BLOQUO Y DESBLOQUEO INMEDIATO DEL EQUIPO, DE PREFERENCIA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EL EQUIPO |
|  | D10 | INCLUYE BOLSA DE ACCESORIOS |
|  | D11 | PALETAS CON ELECTRODOS PEDIATRICO/ADULTO |
| E. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | E01 | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA EN LA CABINA MÉDICA DE LA AMBULANCIA. |
|  | E02 | CON BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA CON CAPACIDAD HASTA 100 O MAYOR CHOQUES A 200 JOULES O MAYOR. |
|  | E03 | APTO PARA FUNCIONAMIENTO CON RED ELÉCTRICA DE 220 VAC/60HZ. |
| F. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO | F01 | COMO MINIMO, DOS (02) AÑOS DE GARANTIA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD. |
| G. ADICIONALES | G01 | DEBE SUSTENTAR QUE EL EQUIPO PUEDA SOPORTAR CAIDAS NO MENOR DE 0.70 M. |
|  | G02 | MANUAL DE USUARIO (IDIOMA ESPAÑOL) |
|  | G03 | EL EQUIPO DEBE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE |
|  | G04 | CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA |
| BOMBA DE INFUSIÓN DE DOS CANALES |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: BOMBA DE INFUSIÓN DE DOS CANALES UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: TODO EL DÍA |  |  |

| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA REALIZAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FARMACOS EN EL CUAL LA SUSTANCIA ACCEDE DIRECTAMENTE A ESTRUCTURAS LÍQUIDAS EN UN PACIENTE |  |
| --- | --- | --- |
| - CARACTERISTICAS GENERALES - ACCESORIOS | B01 | PORTÁTIL CON MECANISMO DE SUJECIÓN AL PORTA SUERO DE LA AMBULANCIA Y/O CAMILLA |
|  | B02 | PROGRAMACIÓN Y MONITOREO DIGITAL. |
|  | B03 | MECANISMO DE BOMBEO: VOLUMÉTRICO O PERISTALTICO |
|  | B04 | CON SISTEMA ANTI FLUJO LIBRE. |
|  | B05 | ADMINISTRACIÓN AUTOMÁTICA ALTERNATIVA O CONCURRENTE DE DOS FLUIDOS. |
|  | B06 | COMPATIBLES CON TODO TIPO DE LINEAS DE INFUSION |
|  | B07 | SISTEMA DE LÍNEAS Y LÍNEAS ENDOVENOSAS ESTÁNDAR DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO Y/O COMPATIBLE Y/O EL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR EN PERÚ. SIEMPRE Y CUANDO ESTAS NO REPERCUTAN EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRABAJO DEL EQUIPO. |
|  | PARÁMETROS |  |
|  | B08 | FLUJO DE INFUSIÓN DE 0.1 ML/H A 999 ML/H O RANGO MAYOR. |
|  | B09 | VOLUMEN DE INFUSIÓN PROGRAMABLE DE 0.0 ML A 9999 ML O MAS. |
|  | B10 | VISUALIZACIÓN DEL VOLUMEN TOTAL INFUNDIDO. |
|  | ALARMAS AUDIOVISUALES |  |
|  | B11 | DE INFUSIÓN COMPLETADA. |
|  | B12 | DE OCLUSIÓN PROXIMAL O INTERNA O DISTAL |
|  | B13 | DE AIRE EN LÍNEA. |
|  | B14 | DE PUERTA ABIERTA O CLAVIJA ABIERTA. |
|  | B15 | DE BATERÍA BAJA. |
|  | C01 | CINCUENTA (50) SETS DE INFUSIÓN INTRAVENOSO |
| D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA EN LA CABINA MÉDICA DE LA AMBULANCIA. |
|  | D02 | CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMIA DE 03 HORAS COMO MINIMO. |
|  | D03 | APTO PARA FUNCIONAMIENTO CON RED ELÉCTRICA DE 220 VAC/60HZ. |
| E. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO | E01 | COMO MINIMO, DOS (02) AÑOS DE GARANTIA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD. |
| F. ADICIONALES | F01 | MANUAL DE USUARIO (IDIOMA ESPAÑOL) |
|  | F02 | EL EQUIPO DEBE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE |
|  | F03 | CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA |
| VENTILADOR DE TRANSPORTE |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: VENTILADOR DE TRANSPORTE UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: TODO EL DÍA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO, PARA REALIZAR SUMINISTRO DE SOPORTE RESPIRATORIO AL PACIENTE DURANTE LOS TRASLADOS Y EN SITUACIONES DE URGENCIA EN UN PACIENTE |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA) y AEREO (HELICOPTERO). |
|  | B02 | PORTATIL NO RODABLE, CON SISTEMA DE ANCLAJE: EL VENTILADOR DEBE ESTAR UBICADO EN LUGAR ÓPTIMO PARA EL PACIENTE. |
|  | B03 | SUMINISTRO DE AIRE INTERNNO MEDIANTE SISTEMA DE TURBINA O PISTON O BLOWER |
|  | B04 | MESCLADOR DE AIRE/OXIGENO INTERNO CONTROLADO ELECTRONICAMENTE |
|  | B05 | COMPENSACION AUTOMATICA BAROMETRICA |
|  | B06 | MONITORIZACION MECANICA DEL PULMON |
|  | B07 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. |
|  | B08 | PESO TOTAL DEL EQUIPO (INCLUIDAS LA(S) BATERÍA(S) NO MAYOR DE 7.0 KG. |
|  | B09 | EL AJUSTE Y SELECCIÓN DE PARÁMETROS SOLICITADOS MEDIANTE SISTEMA DE PERILLAS Y/O PANTALLA TOUCHSCREEN NO MENOR A 5.5”, CON BLOQUEO DE PANTALLA |
|  | B10 | CON VALVULA PEEP INTEGRADA AL EQUIPO |
|  | B11 | QUE CUMPLA MINIMO CON CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD Y CERTIFICADO A PRUEBA DE CAÍDAS. |
|  | MODALIDADES DE VENTILACIÓN |  |
|  | B12 | CONTROLADO POR PRESION Y VOLUMEN |
|  | B13 | ASISTIDO/CONTROLADO O CMV O IPPV/SIPPV |
|  | B14 | PRESION POSITIVA CONTINUA EN LAS VÍAS AÉREAS CPAP |
|  | B15 | VENTILACION MANDATORIO INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). |
|  | B16 | PRESION DE SOPORTE (PS O PSV O ASB) |
|  | B17 | VENTILACION NO INVASIVA (NIV O NPPV O NIPPV) |
|  | CONTROLES DE PROGRAMACIÓN DIRECTA |  |
|  | B18 | DE VOLUMEN TIDAL DE 50 ML O MENOS A 1500 ML O MAYOR |
|  | B19 | FLUJO 100 LITROS / MINUTO, COMO MÍNIMO. |
|  | B20 | T.I Y T.E. Y/O RELACION I:E |
|  | B21 | FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 5 O MENOR A 60 RESP/MIN O MAYOR. |
|  | B22 | TRIGGER POR FLUJO Y/O PRESION |
|  | B23 | DE FIO2: DE 21% A 100% |

| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B24 | SENSIBILIDAD -0.2 A -10 CM DE H2O O RANGO MAYOR. |
| --- | --- | --- |
|  | B25 | PEEP / CPAP 0 A 25 CM H2O COMO MÍNIMO |
|  | MONITOREO |  |
|  | B26 | DE VOLUMEN TIDAL (VT) O VOLUMEN MINUTO (VM), AJUSTADO Y/O MEDIDO |
|  | B27 | DE PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS EN BARRAS Y/O GRAFICAS |
|  | B28 | DE PRESIÓN PICO INSPIRATORIO |
|  | B29 | DE PRESIÓN MEDIA DE VÍAS AÉREAS |
|  | B30 | FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL Y ESPONTANEO, RELACION I:E |
|  | B31 | FLUJO INSPIRADO Y ESPIRADO |
|  | B32 | NIVEL DE BATERIA |
|  | ALARMAS |  |
|  | B33 | PRESION INSPIRATORIA ALTA/BAJA |
|  | B34 | VOLUMEN MINUTO ALTO/BAJO |
|  | B35 | VOLUMEN TIDAL ALTO/BAJO |
|  | B36 | PEEP ALTO/BAJO |
|  | B37 | OCLUSION Y FUGAS |
|  | B38 | FRECUENCIA ALTA |
|  | B39 | DE FALLA ELÉCTRICA (BATERÍA BAJA O RED ELÉCTRICA) |
|  | B40 | DE APNEA |
| C. ACCESORIOS | C01 | SEIS (06) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO DE PACIENTE (INCLUYENDO LAS MASCARAS Y ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA): TRES (03) JUEGOS PARA ADULTO, TRES (03) JUEGOS PARA PEDIÁTRICO |
|  | C02 | UNO (01) PULMÓN DE PRUEBA |
|  | C03 | UNO (01) MANGUERA DE OXIGENO |
|  | C04 | CON SOPORTE BASE PARA EL EQUIPO, CON SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA QUE PERMITA UN BLOQUEO Y DESBLOQUEO INMEDIATO DEL EQUIPO, DE PREFERENCIA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA EL EQUIPO |
| D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA EN LA CABINA MÉDICA DE LA AMBULANCIA. |
|  | D02 | CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMIA DE 08 HORAS COMO MINIMO. |
|  | D03 | APTO PARA FUNCIONAMIENTO CON RED ELÉCTRICA DE 220 VAC/60HZ. |
| E. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO | E01 | COMO MINIMO, DOS (02) AÑOS DE GARANTIA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD. |
| F. OTROS | F01 | DEBE SUSTENTAR QUE EL EQUIPO PUEDE FUNCIONAR POR ARRIBA DE LOS 4,000 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR |
|  | F02 | DEBE SOPORTAR CAIDAS NO MENOR DE 0.70 M. |
|  | F03 | MANUAL DE USUARIO (IDIOMA ESPAÑOL) |
|  | F04 | EL EQUIPO DEBE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE |
|  | F05 | CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA |
| EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN VHF |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: RADIO DE COMUNICACIÓN MÓVIL VHF UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: TODO EL DÍA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA COMUNICACIÓN RADIAL EN VHF CON LA BASE DE OPERACIONES (COMUNICACIÓN EN ZONA URBANA). |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN VHF CON TECNOLOGÍA DMR (DIGITAL MOBILE RADIO), PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EQUIPO ITINERANTE. |
|  | B02 | EQUIPO DE USO COMERCIAL EN EL RANGO DE 136 - 174 MHZ. |
|  | B03 | EL EQUIPO ESTARÁ PRE SINTONIZADO CON LAS FRECUENCIAS RADIALES DEL MINISTERIO DE SALUD TX/RX: 166.930MHZ, 170.610 MHZ, 171.930 MHZ, 160.625 MHZ. UNA FRECUENCIA DE RX 166.930 MHZ Y TX 171.930 MHZ. |
|  | B04 | NÚMERO DE CANALES: 40 PROGRAMABLES, COMO MÍNIMO. |
|  | B05 | PASOS DE SINTONÍA ENTRE: 10/12.5/15/20/25 KHZ. |
|  | B06 | BOTONES PROGRAMABLES. |
|  | B07 | SCANNER EXPLORADOR DE CANALES. |
|  | B08 | BLOQUEO DE CANAL OCUPADO. |
|  | B09 | ESTÁNDAR MILITAR (REFERIDO A POLVO, RUIDO Y HUMEDAD EN SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN). |
|  | B10 | LLAMADA SELECTIVA. |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B11 | PASSWORD DE SEGURIDAD. |
|  | B12 | IDENTIFICADOR DE LLAMADAS POR PTT-ID. |
|  | B13 | PROGRAMABLE Y AJUSTABLE POR PC (SOFTWARE Y CABLE RESPECTIVO). |
|  | B14 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PRIVADA CON CERTIFICACIÓN DE HOMOLOGACIÓN OTORGADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL PERÚ. |
| C. COMPONENTES | TRANSMISOR |  |
|  | C01 | POTENCIA DE SALIDA 45 WATTS. |
|  | RECEPTOR |  |
|  | C02 | POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO: 2 WATTS. LIMENTACIÓN |
|  | SISTEMA DE A |  |
|  | C03 | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ADAPTABLE AL VEHÍCULO. |

|  | ANTENA MÓVIL |  |
| --- | --- | --- |
|  | C04 | ANTENA MÓVIL TIPO VHF/FM, SINTONIZADA A LA FRECUENCIA DE OPERACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD, GANANCIA DE 3 DB O MÁS. |
|  | C05 | IMPEDANCIA DE ANTENA: 50 OHMIOS. |
| D. ACCESORIOS | D01 | CLIP COLGADOR DE MICRÓFONO. |
|  | D02 | KIT DE MONTAJE PARA SER INSTALADA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA: CABLES DE ALIMENTACIÓN Y FUSIBLES DE REPUESTO. |
| E. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO | E01 | COMO MINIMO, DOS (02) AÑOS DE GARANTIA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD. |
| EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PORTÁTIL HANDY |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PORTÁTIL HANDY UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: TODO EL DÍA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA COMUNICACIÓN RADIAL EN VHF CON HANDY Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | DOS (02) HANDY DE FRECUENCIA VHF CON TECNOLOGÍA DMR (DIGITAL MOBILE RADIO) DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL. |
|  | B02 | POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA 5.0 WATTS. |
|  | B03 | COBERTURA DE FRECUENCIA DE 136 A 174 MHZ. |
|  | B04 | EL EQUIPO ESTARÁ PRESINTONIZADO CON LAS FRECUENCIAS RADIALES DEL MINISTERIO DE SALUD TX/RX: 166.930 MHZ, 170.610 MHZ, 171.930 MHZ, 160.625 MHZ. UNA FRECUENCIA DE RX 166.930 MHZ Y TX 171.930 MHZ. |
|  | B05 | SCANER DE CANALES. |
|  | B06 | DISPLAY LCD, ALFANUMÉRICO CON BACKLIGHT. |
|  | B07 | CON CODIFICADOR DTMF. |
|  | B08 | 20 CANALES DE MEMORIA COMO MÍNIMO. |
|  | B09 | FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO PROGRAMABLE. |
|  | B10 | PERMITE PROGRAMACIÓN MANUAL O POR PC. |
|  | B11 | BATERÍA RECARGABLE. |
|  | B12 | CARGADOR DE BATERÍA DE MESA. |
| EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN HF |  |  |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN HF UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): AMBULANCIA FRECUENCIA DE USO: TODO EL DÍA |  |  |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL | PARA COMUNICACIÓN RADIAL EN HF CON LA BASE DE OPERACIONES. |  |
| B. CARACTERISTICAS GENERALES | B01 | RANGO DE FRECUENCIA MINIMA: - RX 30KHZ A 29.9999 MHZ; TX 1.600 A 29.9999 MHZ |
|  | B02 | CANTIDAD DE CANALES: MINIMO 99 |
|  | B03 | TIPO DE EMISIÓN i) AIA (CW); J3E (LSB/USB); A3E (AM); J2B (USB/LSB) O ii) A1A, J3E, A3E |
|  | B04 | PASOS DE SINTETIZADOR DE FRECUENCIAS: 10 HZ, 100 HZ, 1 KHZ |
|  | B05 | RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10°C A + 55°C |
|  | B06 | PESO: 4.3KG APROXIMADO |
|  | B07 | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 13.5 VOLTIOS DC, CHASIS NEGATIVO |
|  | B08 | PANTALLA: LCD ALFANUMÉRICA |
|  | B09 | FUNCIONES INCLUIDAS: |
|  | B10 | VOXR EN PANTALLA DE POTENCIA DE TX, ALC Y SWR |
|  | B11 | CLONING DE RADIO, A RADIO |
|  | B12 | CONECTOR PARA MODEM EXTERNO |
|  | B13 | SCAN |
|  | B14 | VFO |
| C. COMPONENTES | RECEPTOR |  |
|  | C01 | FRECUENCIA INTERMEDIA: IRA: 45.274 MHZ, 2DA: 24 KHZ; O, DE ACUERDO AL FABRICANTE |
|  | C02 | RECHAZO DE IMAGEN Y FRECUENCIA INTERMEDIA: SUPERIOR A 70DB |
|  | C03 | POTENCIA DE AUDIO: MINIMO 2 W EN 8 OHMS A 10% THD |
|  | C04 | IMPEDANCIA DE AUDIO: 4-16 OHMS (OHMS NOMINALES) |
|  | C05 | RADIACIÓN CONDUCIDA: MENOS DE 4000 UW |
|  | TRANSMISOR |  |
|  | C06 | CICLO DE TRABAJO: RX: TX = 4MIN: I MIN. |
|  | C07 | MODULACIÓN: J3E: MODULADOR TIPO PSN – A3E: NIVEL BAJO (ETAPA TEMPRANA) |
|  | C08 | RADIACIÓN DE ESPURIAS: MINIMO A 46 DB (ARMÓNICOS) |
|  | C09 | SUPRESIÓN DE PORTADORA J3E: MINIMO A 40 DB POR DEBAJO DE SALIDA PICO |
|  | C10 | SUPRESIÓN DE BANDA LATERAL INDESEADA: MINIMO A 50DB POR DEBAJO DE SALIDA PICO |
|  | C11 | EMISIONES ESPURIAS: MINIMO 46DB |
|  | C12 | IMPEDANCIA DEL MICRÓFONO: 200 – 10 K OHMS. (600 OMHS NOMINAL) |
|  | C13 | ANCHO DE BANDA OCUPADO: AIA: MENOS DE 0.5 KHZ; J3E: MENOS DE 3.0 KHZ; A3E: MENOS DE 6.0 KHZ. |
|  | C14 | SE ACEPTARÁN RADIOS HOMOLOGADAS EN EL MTC Y QUE CUMPLAN CON MEJORAS TECNOLOGICAS DE ALCANCE Y TRANSMICION Y QUE GARANTICE LA COMUNICACIÓN FLUIDA EN CUALQUIER PUNTO DE NUESTRO TERRITORIO. |

| D. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO | D01 | COMO MINIMO, DOS (02) AÑOS DE GARANTIA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD. |
| --- | --- | --- |

- GARANTIA COMERCIAL

- Alcance de la garantía: Contra defectos de diseños y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorga la conformidad. Por defectos de fabricación o deficiencias que puedan identificar a la revisión de equipo.

- Periodo de garantía: Tiempo de garantía mínimo del bien mueble en general de SESENTA (60) meses.

- Condición del inicio del cómputo del periodo de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien y puesta en funcionamiento del bien (Equipo).

NOTA: la garantía, requerido para el equipo es de 60 meses, que incluye un mantenimiento preventivo o correctivo cada 12 meses según corresponda, y asistencia técnica permanente durante la vigencia de garantía frente a cualquier consulta o duda de parte del área usuaria o de mantenimiento.

DISEÑO Y SEGURIDAD

Certificado de Cumplimiento de Norma ISO/EN 13485 y/o la Declaración CE de conformidad del fabricante, la relación de la planta evaluada y los productos y familia de productos que incluye el certificado.

- MEDIDAS DE CONTROL.

- Áreas que supervisan: responsable del servicio de Emergencia, servicio de transportes y la direccion ejecutiva del hospital de pampas.

- Área que coordinará con el proveedor: área de almacén, servicios generales – mantenimiento y responsable de la administración y direccion ejecutiva del Hospital De Pampas Tayacaja.

- Responsables del Área que brindará la conformidad del servicio: responsable del Servicio de Emergencia.

- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.

- Lugar

El bien se entregará en el ÁREA DE ALMACÉN, UPS EMERGENCIA, SERVICIOS GENERALES, DIRECCION EJECUTIVA del Hospital de Pampas sito en Jr. Bolívar 5ta cuadra, distrito de Pampas, Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica.

- Plazo

El plazo de ejecución empezará a regir a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o orden de compra, el mismo que tendrá una vigencia de cuarenta (40) días calendarios.

Según detalle:

        - Para el internamiento del bien y entrega a almacén central de la entidad, plazo de treinta (30) días calendarios.

        - Para el acondicionamiento de lugar de instalación, plazo de cinco (05) días calendarios.

        - Para la puesta en funcionamiento, operatividad, y capacitación al área usuaria, y personal involucrado, plazo será de Cinco (05) días calendarios.

- ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION.

De acuerdo al alcance de la prestación se requiere el acondicionamiento, montaje y/o instalación del bien.

- Acondicionamiento:

Deberá acondicionar el área donde se instalará el bien en el establecimiento de salud, en este caso en la UPSS de UPS EMERGENCIA, sin deteriorar la infraestructura y las condiciones óptimas de estabilidad, seguridad y eficacia que se necesitan para la entrega y funcionamiento adecuado del bien.

- Montaje:

Deberá considerar el montaje a realizarse según los planos y condiciones del fabricante, teniendo en consideración la seguridad, operatividad y las herramientas a ser utilizados.

- Instalación:

Deberá incluir los trabajos de preinstalación e instalación del bien asumidos por el proveedor, en este caso el área de EMERGENCIA, también incluirá los operarios y accesorios de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Durante el acondicionamiento montaje e instalación del bien, se deberá tener en cuenta las normas de seguridad aplicables al objeto de la contratación y las normas de seguridad establecidas por el fabricante del bien.

- Otros documentos entregables:

La entrega de un bien, debe ser en relación al cumplimiento de la Resolución Directoral N° 004-2013-DGIEM - Directiva Administrativa N° 001-2013-DGIEM/MINSA “Procedimientos Técnicos para la Recepción y Entrega del Equipamiento para los diversos Establecimientos de Salud, Direcciones u Oficinas Generales del Ministerio de Salud”, el cual se detalla:

Al momento de la entrega del Equipo, deberá entregar un (01) Manual de Usuario y un (01) Manual Técnico, tanto de la ambulancia y de los equipos biomédicos que forman parte de los en caso estar en idioma distinto al castellano deberá de contar con la traducción respectiva certificada. Los cuáles serán entregados al usuario y al área técnica.

✓ Entrega del Programa de Mantenimiento, según la vigencia mínima requerida ó mayor período, según Propuesta del Contratista.

✓ Constancia de Conformidad de las Capacitaciones Brindadas (Modo Usuario y Modo Técnico).

✓ Entrega del Certificado de la Garantía, con la vigencia requerida y/u ofertada por el contratista (Por cada Equipo)

- CAPACITACIÓN:

Consignar relación de documentos que acrediten, certificados de garantía, así mismo

consignar todos los documentos requeridos propios del bien.

- Capacitación en uso al usuario (incluye manual del usuario).

- Capacitación al personal de mantenimiento (incluye manual del técnico)

- ✓ Un (01) CD de Video de Capacitación de Operación a Modo Usuario.

- ✓ Un (01) CD de Video de Capacitación de Operación a Modo Técnico.

NOTA: Las capacitaciones deberán de durar como mínimo 10 horas lectivas.

- REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR

11.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Ser persona natural y/o jurídica.

- Contar con ruc activo y habido.

- Contar con RNP

- No estar inhabilitado para contratar con el estado.

11.1 CAPACIDAD LEGAL

- certificados de calidad tales como ISO 9001, ISO 13485 que acrediten el sistema de gestión de calidad del fabricante y/o del equipo ofertado

11.3 Experiencia Del postor: Se debe comprometer a cumplir con lo siguiente:

- Las especificaciones técnicas.

- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 170,000.00 (Ciento Setenta Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

- FORMA DE PAGO.

El pago se efectuará en nuevos soles, luego de entregado el bien, previa conformidad de la jefatura de la UPSS de EMERGENCIA.

- CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN.

Previa recepción del bien y conformidad del cumplimiento de las especificaciones técnicas.

- OBLIGACIÓN DE ANTICORRUPCIÓN:

EL PROVEEDOR declara y garantiza, no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o.  en general cualquier beneficio o incentivo legal en relación con el contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.

Además, el PROVEEDOR debe de comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier actos o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento, y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

- PENALIDADES.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x monto |
| --- | --- |
|  | F x plazo |

Donde:

F = 0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

- OTRAS PENALIDADES APLICABLES (DE SER EL CASO).

Indicar de ser necesario, penalidades distintas a la mora, las cuales deberán ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse

| Otras penalidades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | aplicación de otras penalidades | Forma de cálculo | Procedimiento de verificación |
| 1 | Incumplimiento en el plazo de acondicionamiento para la instalación del bien (equipo) | 05% de contrato. | Se verificará a través de los plazos computados que figuran en el numeral 11 del presente termino de referencia; e informe del área usuaria. |
| 2 | Incumplimiento en la puesta en funcionamiento, operatividad, y capacitación al área usuaria. | 05 % del contrato. | Se verificará a través de los plazos computados que figuran en el numeral 11 del presente termino de referencia; e informe del área usuaria. |

- FACTORES DE EVALUACIÓN

Los factores de evaluación son determinados por los evaluadores. La evaluación se realiza sobre la base de cien puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

  - FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO

- OFERTA ECONÓMICA

| FACTOR DE EVALUACIÓN ECONÓMICO |  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6). | [40] puntos La evaluación consistirá en otorgar el mayor puntaje a la oferta del menor monto y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos montos ofertados, según la siguiente fórmula: Po = Mb x Pmax Mo Po = Puntaje de la oferta económica a evaluar Mo = Monto de la oferta económica Mb = Monto de la oferta económica más baja Pmax = Puntaje máximo |

  - FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS

| A. PLAZO DE ENTREGA | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en el requerimiento. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 12) Advertencia. En el caso del sistema de entrega llave en mano o llave en mano con mantenimiento, el plazo de entrega incluye además la instalación y puesta en funcionamiento, pero se evalúa el plazo correspondiente a la entrega del bien.. | [20 puntos] De 35 hasta 40 días calendario: [20] puntos De 41 hasta 50 días calendario: [15] puntos De 51 hasta 60 días calendario: [10] puntos |

| B. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Evaluación: Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en el requerimiento. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor. Advertencia. De conformidad con el literal d) del artículo 87 de la Ley, constituye infracción pasible de sanción por el Tribunal de Contrataciones Públicas “negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago”.. | [20] puntos Más de [24] hasta [30] meses. [10] puntos Más de [31] meses. [20] puntos |

| C. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Evaluación: Se evaluará en función a la cobertura de concesionarios y/o talleres autorizados con capacidad de suministro de repuestos que oferte el postor en la localidad de Junín o ciudad de Lima por el periodo que dure la garantía. LOCALIDAD 1: [Junín] LOCALIDAD 2: [Lima]. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. | [10] puntos [Localidad de Junín]. [10] puntos [Localidad de Limas]. [07] puntos |

| D. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Evaluación: Alguna mejora a las especificaciones técnicas que pueda ofrecer el postor distintas a las consideradas, por cada ítem paquete. Acreditación: Se acreditará únicamente mediante la presentación de declaración jurada. Advertencia. Constituye una mejora, todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro mínimo establecido en el requerimiento, según corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o prestación, sin generar un costo adicional a la entidad contratante.. | [ 10] puntos Mejora 1 : [05] puntos Mejora 2 : [10] puntos |

- AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.

Debe consignarse la siguiente información obligatoriamente:

- Fuente de Financiamiento		:

- Rubro				:

- Meta Presupuestal		:

- Especifica de Gasto		:

Firma y Sello del responsable del Área Usuaria

INFORME Nº000017 /GOB.REG-HVCA/DIRESA-HPT-SEMERG

A	:	Mg. CESAR VILLANUEVA MEDINA

DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE PAMPAS

DE	:	DR. HECTOR D. GONZALES OTAIRO

JEFATURA DE LA UPSS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE PAMPAS

CON ATENCIÓN	:	LIC. ADM. ERLINDA MARICELA CAMPOS ICHILLUMPA

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

ASUNTO	:	 REMITO INFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS DE AMBULANCIA TIPO III

FECHA	: 	Pampas, 02 DE MARZO DE 2026

Por medio del presente me es grato dirigirme a Usted, aprovechando la oportunidad para saludarlo e infórmale lo siguiente:

- Se remite el informe de las especificaciones técnicas de la AMBULANCIA TIPO III para el traslado de pacientes hacia hospitales de mayor capacidad resolutiva.

Para su revisión y aprobación por las áreas correspondientes.

Es todo cuanto puedo informar para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

Este factor debe ser establecido teniendo en consideración la vida útil de los bienes a ser adquiridos.